重庆市永川区中医院血球计数仪、生化分析仪、电解质分析仪等设备招标公示

一、项目名称：永川区中医院血球计数仪、生化分析仪、电解质分析仪等设备采购

二、招标方式：竞争性谈判

三、资质审查

（一）供应商和生产企业《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》副本（若已“三证合一”，仅提供《营业执照》副本）；

（二）《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》（若产品为非医疗器械产品，可不提供）；

（三）产品代理授权书、法人委托书（需明确授权范围）、身份证复印件；

（四）产品《医疗器械注册证》（若注册证有附件的，则还须提供与之配套的相应附件），非医疗器械产品需出示国家食品药品监督管理局相关证明文件（通用设备，如电脑、打印机等除外）；

（五）非医疗器械产品请提供符合国家规定的产品资质；

（六）属于重庆市政府采购协议供货目录的商品供应商，必须为重庆市政府采购电子交易平台网站入围协议供货商，提供相关证明材料。

（七）消毒类产品需要提供卫生安全评价报告和备案凭证复印件。

（八）标书中提供“没有串标、围标等恶意行为，否则自愿接受医院处罚。”的书面声明。

（九）代理商投标，须提供生产厂家或一级代理商针对本项目的授权书；同一生产厂家不能委托不同的供应商参与同一个项目。

（十）产品彩页资料。

备注：供应商还应当提供其符合技术参数要求的证明材料或者情况说明。供应商还应提供售后服务条款，包含质保期限、履约保证金、维修响应时间、是否提供备用机等具体内容。如设备有配套试剂耗材请提交相关报价清单，医院不接受低价销售设备捆绑销售耗材的销售模式。严禁串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。医院不接受公司联合体投标。医疗设备属于《国家纳入强制检定的医用计量器具目录》里的设备（目录详见设备处栏-法律法规），均要求卖方在交货验收时提供国家法定计量检定机构出具的检定合格报告，否则医院不予验收。检定费用由卖方自行负责。

四、投标文件要求

投标文件格式由投标人自拟，内容应包括：技术、商务、报价文件。以上文件应加盖参选人公章。投标文件一式两份，密封，并送达招标人。

五、限价：390000元

六、评选办法：

议价采购。

七，保证金：投标保证金8000元，投标保证金于开标前到医院财务科会计处缴纳。

八、付款方式：

业务完成，根据合同给予付款。

九、报名及投交资质时限： 2022年7月4日至2022年7月7日11:00

十、投标地址：重庆市永川区中医院学生公寓401办公室

十一、开标时间：2021年7月7日15：30

十二、开标地点：中医院B栋7楼会议室

联系人：邹先生

联系电话：023-49575919

备注：（一）、严禁串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。医院不接受公司联合体投标。

（二）因疫情防控，投标人投标和谈判时必须需提供行程码、疫苗接种证明和2天内的核酸阴性证明（否则拒绝投标），谢绝来自中高风险地区的人前来参与投标活动。

十三、设备明细如下

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化分析仪 | 1台 | 39 |  |
| 2 | 电解质分析仪 | 2台 |  |  |
| 3 | 尿液（干化学）分析仪 | 1台 |  |  |
| 4 | 尿液有形成分分析仪 | 1台 |  |  |
| 5 | 血球计数分析仪 | 1台 |  |  |
| 6 | 纯水机 | 1台 |  |  |

十四、设备参数

（一）全自动生化分析仪技术参数

- 仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪

- 分析速度：≥200T/H，选配ISE速度可达400T/H

- 同时分析项目：≥83个（80生化+3ISE）

- 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块)

- 样本位：≥40，可扩展至80个。

- 样本加样量：2μL-45uL， 0.1µl步进。

- 试剂位：≥80个

- 试剂盘制冷温度：2～12℃

- 试剂加样量：10μL-250uL， 0.5µl步进,试剂针具有随量跟踪、防撞和试剂预加热功能。

- 反应杯位：≥40个可重复使用的反应杯，光径5mm；

- 最小反应体积： 100µl-360uL；

- 温控方式：包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养；

- 比色杯清洗：温水自动清洗

- 光学系统	：8个波长，340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm，滤光片分光。

- 吸光度线性范围：0～4.0 Abs

- 样品携带污染率：≤0.05%

- HbA1c支持全血测试功能

- 具有酶线性拓展功能

- 固定式条码扫描仪选配

- 电解质分析模块选配

- 操作系统：全中文操作界面

- 电脑要求：CPU 2.6G及以上，硬盘 160G及以上，内存 2G及以上

- 承担设备报废前一年一次的免费校准的义务。

（二）电解质分析仪技术参数

1.检测样品：血清、血浆（全血）、或其他体液。

2.检测项目至少包括：K+、Na+、Cl-、iCa2+、pH。

3.液晶显示屏

4.测量方法：采用ISE离子选择性电极法

5.测量时间：≤45秒

6.性能参数：

测量范围                    精度

K+：  不窄于0.5-15mmol/L           CV≤1.5%

Na+： 不窄于30-200mmol/L           CV≤1.5%

Cl-： 不窄于30-200mmol/L           CV≤1.5%

iCa2+：不窄于0.1-5.0 mmol/L         CV≤1.5%

PH：  不窄于 4-9  mmol/L           CV≤1.0%

7．电极为免维护电极，在电极使用寿命内无需更换内充液。

8. 具有人性化智能化的监测功能：样本泵自动校准、样品气泡检测、废液溢出报警、标准液位报警、标准液位指示灯、样品液位指示灯。

9. 具有质控分析功能，对批间和日间质控测量计算出平均值、SD值和变异系数。

10. 采用标准化的电磁阀控制流路系统，不会造成交叉污染。

11. 可通过校准RS232接口与外部计算机相连。

12.具有试剂节省功能:用户在3小时不操作时自动转入睡眠状态。

（三）尿液（干化学）分析仪技术参数

- 检测原理：反射光电比色法

- 检测项目：10-14项可选，包括潜血（BLD）、白细胞（LEU）、比重（SG）、pH、蛋白质（PRO）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、葡萄糖（GLU）、亚硝酸盐（NIT）、抗坏血酸（VC）、微量白蛋白（ALB）、肌酐（CRE）、钙离子（Ca）

- 进样方式：试纸条自动感应连续进样

*4、检测速度：≥500标本/小时

5、重复性：检测结果的变异系数（CV,%）≤1%。准确度：检测结果与参考溶液标示值相差同向不超过一个量级； 阳性参考溶液不出现阴性结果，阴性参考溶液不出现阳性结果。稳定性：开机8 h内，检测结果的变异系数（CV,%）≤1%

6、具有开机自检功能，可识别并报告运行错误。故障提示：可自动提示无尿试纸条、尿试纸条位置不正确、电机失步及机械受阻等故障。异常报警：通过内置传感器提供报警功能，异常时自动报警

7、质控功能：配套原厂通过CFDA认证的阴、阳性质控品，可进行质控定值输入、质控测定和质控查询。

8、报告功能：可选择报告半定量浓度或+/-系统，单位可选择常用单位制和国际单位制。结果打印：检测结果可通过内置热敏打印机或外接打印机输出，可选择中英文打印报告

11、存储功能：测试结果断电保护，存储量≥10万条测试记录。

12、输出模式：标准RS232接口，三种输出模式。

（四）尿液有形成分分析仪招标参数

1.工作原理：仪器能自动对尿中有形成分进行高、低倍镜拍照，对采集图像进行分析处理，提取目标特征参数，对有形成分进行识别及分类计数。

2.全自动送样与进样装置：五管批量自动推进式轨道传送，自动探测感应传送定位标本；

3.检测项目：红细胞形态学（红细胞位相）自动分析，可显示并打印分析所得的曲线图和散点图

4.闭盖穿刺取样功能:标本上机后可直接穿刺取样，无需开盖，避免产生气溶胶。

5.集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核。

6.质控功能：配套原厂通过CFDA认证的有形成分质控品，分高浓度、中浓度、低浓度及灵敏度四个浓度（提供注册证）。

7.校准功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的校准品（提供注册证）。

8.报告方式：规范化使用XX个/µl国际通用定量单位及定性方式，提供实景图及红细胞

形态学分析图，图文并茂。

9.检测速度：≥30标本/小时。

10.数据接口：双向通讯接口，方便数据传输，可通过串口接收不同品牌尿干化仪数据。可连接医院lis系统。

（五）全自动血球技术仪招标参数

- 检测速度（CBC+DIFF）：	 100个样品/小时；

- 检测参数： 30个（不含直方图和散点图）；

- 具有全自动网织红细胞检测功能。

- 具有全自动体液检测功能，样本类型包括脑脊液、浆液（包括胸、腹腔积液，心包液）， 关节滑液。

- 含清洗液试剂种类（包括细胞计数、白细胞分类、网织红细胞计数、幼稚细胞检测及有核红细胞计数）≤5种。

- 可提供白细胞分类三维立体散点图及56项白细胞形态学参数。

- 配有VCSn技术或者独立的幼稚细胞检测通道。

- 可配备疾病管理软件，对疟疾、登革热、感染、贫血等多种疾病发出即时警示信息。

- 精密度（静脉血）：白细胞：≤3%；红细胞：≤1.5%；血小板：≤3.5%。

- 具有自动进样和手工进样模式，自动进样和手动进样使用同一进样系统。

- 承担免费一年一次的仪器校准义务。

（六）纯水处理系统参数

1产水量：≥15L/h

2水利用率 ≥60%

3离子截留率 ≥99%,有机物截留率(MW＞200 Dalton)＞99% 细菌和颗粒去除率＞99%;

4产水水质电导率0.055-0.1us/cm（25℃）

5采用微电脑全自动运行控制，自动液位保护，自动压力控制，无需专人看管。

6预处理系统采用两级预处理柱过滤，有效去除水中颗粒、余氯和有机物，更换简单方便。

7反渗透主机部分设计有自动冲洗功能，通过脉动水流冲洗，能有效防止膜表面结垢，延长膜的使用寿命。采用快插方式连接，更换简单方便，大大节约了您的时间。

8.配备高精度电导率，具有温度补偿特性，能精确的显示产水水质，提示耗材更换信息。抗震型压力仪表，准确显示设备的工作压力。LED指示灯，分别指示设备处于的各种工作状态，方便判断设备是否处于正常的工作状态。

9超纯化柱内部装填核级精混树脂，交换能力强，产水水质达到I级实验室用水要求。同时，可抛弃一体式结构，更换非常方便。

10主机采用一体化设计，结构紧凑，占地面积小，可以灵活的安装在试验操作台上，地面上。

11系统具有较强的故障诊断能力，可根据压力、水质等参数的偏离情况进行预判告警和指示；设备设有原水缺水、过载、过流的自动保护功能，确保设备自身安全；反渗透膜自动冲洗，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，提高操作人员的安全性和设备运行的稳定性。

12通过了ISO9001:2015质量管理体系认证和欧盟CE认证，取得了AAA信用等级证书。

重庆市永川区中医院

2022年7月4日